质量控制室超低温冰箱用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	11

11	服务要求	13

12	附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室毒种库超低温冰箱的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室毒种库超低温冰箱。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典 》2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 《药物临床试验质量管理规范》（现行版）

- 《良好自动化生产实践指南第五版》GAMP5

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- YY 0569-2005 中华人民共和国医药行业标准《超低温冰箱》

- JG 170-2005 中华人民共和国建筑工业行业标准《超低温冰箱》

- 系统描述

质量控制室毒种库需购买2台超低温冰箱主要用于保存毒种等需要超低温保存的物品。超低温冰箱需为毒种等提供超低温环境。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量控制室毒种库 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 净重/毛重（KG）： 333Kg | 关键 |
|  | 外形尺寸（mm）：864(宽)*977(深)*1981(高) | 关键 |
|  | 内部尺寸（mm）：730(宽)*719(深)*1301(高) | 关键 |
|  | 仪器的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超过房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：≤85%R.H | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别： 普通区域 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 重型冷轧钢腔体表面结构，耐腐蚀防锈粉末涂层表面处理 | 关键 |
|  | 1.保温层材质采用环保型原位发泡聚氨酯等无毒环保材质 2.需要脚轮和不锈钢水平脚设计，便于移动 3.选用进口品牌全封闭式双压缩机，环保无氟制冷剂 4.带验证孔，便于验证探头放置 | 关键 |
|  | 具有双锁设计，双人双锁，保证样品安全 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 必要的功能标识及说明（包括制冷剂型号及注入量等） - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 温度范围(℃):-60以下 | 关键 |
|  | 温度均匀性(℃):±5 | 关键 |
|  | 温度控制(℃):微电脑控制，温度显示功能，控制精度±1℃，开门和断电保温时间如有要求根据科室实际要求填写 | 关键 |
|  | 有效容积：大于等于650L | 关键 |
|  | 标配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂 | 关键 |
|  | 双测试孔设计，方便实验使用和监控箱内温度（低温冰箱储存物品较多、箱体较大时易造成各角落间温度差异较大，需安装至少三个温度探头均匀分布在上中下三个位置监控温度）。 | 关键 |
|  | 自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 | 关键 |
|  | 标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电 | 关键 |
|  | 制冷系统：采用HC制冷系统，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准 | 关键 |
|  | 门体结构：外门1个，内门4个；发泡结构内门，能有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。外门三层，内门一层，共四层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性强，加宽、多层密封条设计；气囊结构设计。 | 关键 |
|  | 双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁，保证存储物品安全性 | 关键 |

- 8       电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警； | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； ​ | 关键 |
|  | 安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地； | 关键 |
|  | 显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。​ | 关键 |

- 9     安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 外门三层，内门一层，共四层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 金属外壳要有良好的接地 | 关键 |

- 10     文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备开箱验收时提交投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提交卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提交系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。 | 关键 |
|  | IQ开始前提交实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸实物图、布局图、设备尺寸图、设备局部图（与功能相关的细节图）、控制原理图、图纸清单。 | 关键 |
|  | IQ开始前提交厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告 | 关键 |
|  | 设备开箱验证前提交验证方案模板，确认后开始验证 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提交设备操作手册（SOP或说明书）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 | 关键 |
|  | IQ开始前提交验证器具的第三方计量证书。（需提供具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告）。计量项目参照JJF1101-2019《环境试验设备温度、温度参数标准规范》，包括温度偏差、温度波动度、温度均匀度（如有布点需附布点图）。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收时提交各种必要的合格证，包括部件合格证、材质证书等。 | 关键 |
|  | 验证文件：提供完整的IQ、OQ文件，协助完成PQ文件（如不提供PQ文件）。 （1）验证计划 提交文件时限要求： 设计阶段，设计确认开始前 （2）安装确认及文件（IQ）； 提交文件时限要求：OQ开始前完成审批并提交 （3）运行确认及文件（OQ）； 提交文件时限要求：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 （4）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 验证文件：提供PQ文件。 | 期望 |
|  | 设备开箱验收时提交使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |

- 11服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 提供完整的IQ、OQ文件，供应商协助完成PQ工作和文件（如不提供PQ服务）。供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的生产厂家验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 提供完整的PQ文件，并负责验证工作的实施。 | 期望 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5相关法规完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合本公司QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期至少一年（主要部件保修期至少三年），质保期内免费保修并免费更换所有配件，保修期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在2小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的抽水泵等备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 12附件

不适用