武汉生物制品研究所有限责任公司抗体药物室

二氧化碳温控培养箱摇床用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	12

10	文件要求	13

11	服务要求	15

12	附件	17

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体药物室二氧化碳温控培养箱摇床的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体药物室二氧化碳温控培养箱摇床的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典（2020年版）

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011年版）

- 安全及环保法规指南

- GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范

- 系统描述

武汉生物制品研究所有限责任公司抗体药物室需购买2台二氧化碳温控培养箱摇床，主要用于生产用CHO细胞的培养。二氧化碳温控培养箱摇床是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境，如稳定的温度（37°C±1℃）、稳定的CO2水平（8%±1%）、恒定的酸碱度（pH值：7.0～7.4）来对细胞进行体外培养的一种装置。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 该二氧化碳培养箱需安装在武汉生物制品研究所有限责任公司抗体药物室指定位置。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 二氧化碳培养箱尺寸外形必须根据房间的空间布局来选择。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出工作台面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 二氧化碳（0-0.4）MPa。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：至少包括10℃～40℃。 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220V，50Hz。 | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内部表面应防腐蚀、易于清洁。 | 关键 |
|  | 设备在洁净区使用应满足整机能耐受7ml/M3过氧化氢熏蒸消毒并能耐受75%乙醇、0.1%新洁尔灭、1%84消毒液、酸性苯酚、碱性苯酚等消毒剂表面擦拭消毒，易于清洁，无死角。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）必要的功能标识及说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | （1）工作室内部放有试品搁板，用来放置各种实验物品。工作室背部装有电热元件和离心式风扇叶轮，由风机将加热的空气通过后风道在工作室内进行循环，故工作室温度较均匀。 （2）门封条采用硅橡胶条密封。 | 关键 |
|  | 减压阀输出接头用胶管与CO2培养箱后的CO2进气接头处密封性能良好，压力控制正常，无漏气。 | 关键* |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 设备每年运转300天以上。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 设备采用单轴磁力直接驱动，驱动部分无皮带摩擦，可长时间连续无故障运行300天以上。 | 关键 |
|  | 设备振幅至少包含12.5/25/50mm三档。 | 关键 |
|  | 设备内腔容积可放置15个以上1L透气摇瓶。 | 关键 |
|  | 设备具有温度、转速、二氧化碳控制。 | 关键* |
|  | 温度控制范围室温以上10℃至60℃，温度控制精度+/-0.1℃。出厂提供7个点温度均一性报告。 | 关键 |
|  | 设备可二台或三台叠加，叠加后，上层摇床可以最高速度运行。 | 关键 |
|  | 二氧化碳控制范围0-20%，二氧化碳设定精度+/-0.1%，控制精度+/-0.1% | 关键 |
|  | 转速控制范围20-300rpm，转速设定精度+/-0.1%，控制精度+/-0.1%。 | 关键 |
|  | 配备控制软件，对摇床进行数据监控。 | 关键* |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 配备通用型托盘和粘性贴，设备通电即可使用。 | 关键 |
|  | 设备应预留一个验证孔。 | 关键 |
|  | 可提供IQ/OQ验证服务 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 配备UPS电源，当发生异常停电或系统意外中断（断电或其他突发事件）时，自控系统自动记录数据，来电后程序会自动重启并进入用户预先指定的登陆状态。UPS电源需能满足供电至少1小时，以供保存数据。UPS应有一键断电功能，维修人员能进行手动放电，防止在维修过程中被电击。 | 关键 |
|  | 设备每个控制参数具有独立的控制面板。 | 关键 |
|  | 各参数异常时具有报警功能。 | 关键* |
|  | 显示屏可直接显示读数，易于操作。 电容触摸显示屏（压电式键盘，百万次防刮伤），兼容手套模式。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 显示要求：操作界面语言至少包含中文版本，并使用国际单位制。 | 关键 |
|  | 生产数据采集：对所有控制关键数据进行中央归档，关键参数检测结果可通过上位机和设备本身打印并按批次保存。打印的参数至少应含有培养箱温度、CO2浓度、转速、时间、设备编码、操作人姓名；数据应能定期使用U盘或移动硬盘导出备份并可通过彩色激光打印机打印。 | 关键* |
|  | 报警系统：对关键控制参数超出范围时给出报警，可对温度、CO2浓度等安全相关参数超出安全范围时应给出报警，并采取措施，报警记录可根据时间、批号、数据类别等方式追溯查询。完整报警清单将由供应商开发并在功能标准（FS）文件中列出。控制系统应能保存报警日志和用户日志。 | 关键* |
|  | 提供无密码源程序（可签订保密协议），提供无密码组态画面备份文件。提供控制系统软件清单、版本号和备份软件。 | 关键 |
|  | 断电/恢复功能：断电后重新启动后应能恢复到断电前的参数设置。在需要恢复时备份数据应能恢复且易于恢复。（数据记录应能在显示屏上应有足够内存储存并能查调7日内的参数记录），预留远程打印和监控的功能。 | 关键 |
|  | 控制软件具有4级用户分层权限管理及密码管理的功能。 | 关键 |
|  | 控制软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |
|  | 软件应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 控制软件应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 | 关键 |
|  | 控制软件可对摇床进行控制参数的编辑。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符号显示）。 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码。 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为6位以上。 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等。 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码。 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月。 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如方法参数更改、记录暂停及操作人员和日期时间等。 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被删除或更改。 | 关键 |
|  | 报告内容不可更改。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改数据结果。 | 关键 |
|  | 控制系统各项电子记录可实时显示、保存、打印、检索，不可修改和随意删除，满足数据完整性要求。 | 关键 |
|  | 对异常情况的报警采用声光报警方式，可设置报警项目上下限。报警时进行系统提示，并关联提示相关应对措施或程序应考虑解决措施的方便操作性。 | 关键 |
|  | 报警数据能够实时显示、实时记录，报警记录不可修改，不可随意删除，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除更改、权限管理，及其操作者、日期时间、操作描述与结果、必要的原因等，确保关键操作追溯到人。 | 关键 |
|  | 审计追踪记录应不可被更改，不可随意删除，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许管理员新增、修改、停用和删除账户。 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 系统可生成记录，报告格式应包含以下内容：日期，名称，运行时间，运行号、相关数据、报警信息、审计追踪信息、打印日期等。 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，不可被随意删除，可查询、输出、备份恢复、打印。 | 关键 |
|  | 电子数据的存储不得影响系统运行，例如：不得由于电子数据存储而导致系统出现卡顿现象。 | 关键 |
|  | 整个系统应能满足各组件之间时间同步，为北京时区时间，系统时间校准后时间偏差≤5s/24h。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改仪器、仪表、传感器等记录的结果。 | 关键 |
|  | 系统具备断电保存恢复功能，PLC系统具备断电保存恢复功能，系统来电后经确认可继续运行已设置的程序；断电恢复不影响系统运行、参数设置和数据完整性。 | 关键 |
|  | 供应商应提供系统程序备份及恢复策略，并提供备份专用设备。 | 关键 |
|  | 备份、恢复的电子记录应与原始电子记录一致。 | 关键 |
|  | 供应商提供备份记录与原始电子记录一致性确认策略。 | 关键 |
|  | 供应商提供备份原始电子记录读取策略，若需在相应的设备中提供并安装相应读取软件，则该软件应具备异地备份电子记录的读取、查询、打印功能，并能识别对电子记录的修改。不具备编辑功能。 | 关键 |
|  | 供应商提供系统安全策略并说明。 | 关键 |
|  | 系统与程序需均为正版系统。若为windows操作系统，则至少应为windows10专业版及以上版本，且初始设置需全面开启系统日志功能。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 如果设备有故障或失效的情况，元件必须包含所有必要的保护装置以确保设备和物品保持在一个安全的状态；确保人员、设备和产品的安全状态。 | 关键 |
|  | 设备能保证在常规状态下不间断运行，在启动、运转和停止过程中必须保持平稳，设备在重启（包括断电来电）后，维持原有设置自动开启。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 金属外壳要有良好的接地。 | 关键 |
|  | 设备开门后，自动停止二氧化碳气体供应，停止空气循环。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件，须提供工艺描述和功能标准。提交时限：DQ开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、注释参考等；P&ID图、控制原理图；图纸清单。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备制造文件：原料结构明细表、工厂实验报告、材质（包括原材料、垫圈、关键部件等）报告及合格证、制造商检测数据报告、各种标示。提交时限：不晚于IQ开始前提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 校验报告及计量证书。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核。 验证计划与进度表。提交时限：设计阶段，设计确认开始前。 满足GMP及GAMP5相关法规的评估文件。提交时限：系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前。 安装确认及文件（IQ）；提交时限：SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交。 运行确认及文件（OQ）；提交时限：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交。 性能确认及文件（PQ）；提交时限：OQ批准后开始执行，VSR开始前完成审批并提交。 验证总结报告（VSR）；提交时限：PQ完成后开始起草，最终验收前提交。 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、IQ/OQ验证文件、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性；提交时限：设备开箱验收。 （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除、安全使用、应急处置措施等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除、安全使用、应急处置措施等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 在货物到达使用现场后，设备供应商按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、计算机化系统评估、系统评估、IQ、OQ、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 供货期：合同签订后应在3个月内完成交货，1周内完成安装、调试、验证。 | 关键 |
|  | 设备质保期为五年，传感器一年质保。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 五年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A