新发传染病研究室A2生物安全柜-1500用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	13

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室A2生物安全柜-1500的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室4台生物安全柜的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010年修订版）及附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- 安全及环保法规指南

- YY 0569-2005 中华人民共和国医药行业标准《生物安全柜》

- JG 170-2005 中华人民共和国建筑工业行业标准《生物安全柜》

- 所有机电设备、电线和电缆必须依据相关国标和IEC标准

- 洁净度满足 ISO14644和ISO14698

- 系统描述

新发传染病研究室需购买4台二级A2型生物安全柜主要用于细胞传代培养和相关的检定工作。以生物安全柜作为生物安全防护隔离设备，防止有害悬浮微粒、微生物、病毒的扩散；对操作人员、样品及样品间交叉感染和环境提供安全保护。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 生物安全柜安装在新发传染病研究室实验平台。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外部尺寸（宽深高）：1800*795*2050mm，内部尺寸（宽深高）：1604*630*630mm；外部尺寸（宽深高）：1500*795*2050mm，内部尺寸（宽深高）：1304*630*630mm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 其重量不超出地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应5℃～40℃环境 。 | 关键* |
|  | 工作环境湿度：温度低于31℃时最大相对湿度为80%；温度为40℃时相对湿度线性降低50%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：无级别区或C级区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220V，50Hz | 关键 |
|  | 电源带可靠接地。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键* |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对生物安全柜必要的说明； （6）必要的功能标识及说明； （7）安全标识。 | 关键 |
|  | （1）负压环绕的双层箱体。工作区全部采用SUS304不锈钢一体成型，无接缝圆弧角结构增加自净功能。 （2）配置大于4升的SUS304全不锈钢集液槽。 | 关键 |
|  | 独立主机与支架分体式设计，支架与上箱体可以分离，便于搬运和就位，能调节安全柜的水平度和稳定性。 | 关键 |
|  | 滤料为硅硼酸盐超细玻璃纤维，满足使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，无释放对人员、环境和设备产生不利影响的物质。 | 关键 |
|  | 工作区配置各种气管连接阀门。 | 关键 |
|  | 送、排风管路采用BELIMO执行器PDI控制阀门，有效降低外界气流对安全柜的影响。 | 关键 |
|  | 垂直的隔离操作面设计，使操作者能获得最大的工作空间。 | 关键 |
|  | 滑动前窗采用悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全钢化玻璃能任意升降定位，关闭密封后便于灭菌处理。 | 关键 |
|  | 如果生物安全柜的排风配有独立的配电箱且需要安装在洁净室内，该配电箱采用304不锈钢材质。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 外形尺寸(W*D*H)：(1800×795×2050 )mm左右 工作区尺寸(W*D*H)：(1604×630×630) mm左右 前窗口开口高度标称值：200 mm左右 荧光灯规格及数量：36W×① 紫外灯规格及数量：40W×① 照度：≥650Lx 排风管口径：直径250mm 噪音：≤65dB(A) | 关键 |
|  | 洁净等级：HEPA:ISO5(100级 Class100)/ULPA:ISO4级（10级 Class10） 尘埃粒子数：≥0.5μm，≤3500/m³；无≥5.0μm的尘埃粒子 过滤器级别：H14:10级；过滤效率：HEPA:≥99.99% 下降风速：0.35±0.025 m/s 流入风速：0.55±0.025 m/s 振动（台面中心Z轴）：≤5μm（rms） 箱体检漏：500Pa压力下用皂泡检漏，或压力衰减≤10%（500Pa，30min） 生物防护、人员防护：6个撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/次；2个狭缝式采样器的菌落总数次≤5 CFU/次 受试产品防护：菌落总数≤5 CFU/次 交叉感染防护：菌落总数≤2 CFU/次 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 出风方向为顶出。 | 关键 |
|  | 生物安全柜的柜体能耐紫外线照射，耐臭氧、过氧化氢腐蚀；紫外灯具有预约定时功能，可实现定时开启关闭，提高效率。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 当设备自检出现问题时，系统进行报警提示，包括风速、移窗高度、风机故障等。 | 关键 |
|  | 进口的智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性，送风机具有过载报警功能。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、过滤器寿命和设备自检情况等参数。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 具备前窗位置异位报警功能。前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。 | 关键* |
|  | 照明和杀菌系统的安全互锁系统。 | 关键* |
|  | 具备低风速报警功能 （1）在送风和排风都设置“零泄露”专利技术的优质HEPA或ULPA过滤器，确保达到洁净度ISO5级（100）级或ISO4级（10）级。 （2）严格的HEPA/ULPA过滤器防泄漏检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏过率≤0.005%。 | 关键 |
|  | 具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏。严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄漏。 设备具有压差检测功能，当压差异常时能及时发出警报。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
| - U | 电控系统所用部件和材料必须符合专业质量标准要求，且装配联接符合设计要求和相关专业质量标准要求，具有良好的绝缘和接地保护。安全保护接地需符合国家标准。 | 关键 |
|  | 防尘防水等级至少达到IP63以上。 | 关键 |
|  | 出现意外断电情况，可在恢复电源后，需要重启设备，方能正常使用，充分保护人员安全。 | 关键 |
|  | 设备热表面或发热部件上的明显部位必须设有警告标识。 | 关键 |
|  | 设备操作位置及设备维修区域必须设易于人员接近的急停按钮，并有明显的标示。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件，须提供工艺描述和功能标准。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验证、维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、注释参考等；P&ID图、控制原理图；图纸清单。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 必要的设备制造文件 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 第三方校验报告及计量证书，提交时限不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试进度报告、调试清单、验收测试和启动程序、保修信息、运行和维护手册、培训计划、再调试计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，检查清单，各测试报告，调试总结报告等。整机运行及维护手册应为中文，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份设备开箱验收时交付。 | 关键 |
|  | 验证文件：应在合同签订后设备发运前交付审核 - 验证计划 - 满足GMP相关法规的评估文件 - 设计确认及文件（DQ）， - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 性能确认及文件（PQ）； 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ/PQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明，纸质文件至少一式三份，电子版至少一份设备开箱验收时交付。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 符合GEP的文件交付包 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对实验操作人员及设备维护、维修人员，培训应有安全使用和应急处置措施相关的内容，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 实验操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
| 11.2 | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。必需安装到指定地点，供应商提供费用。 | 关键 |
| 11.3 | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、DQ、SAT、IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展IQ、OQ、PQ验证工作。 | 关键 |
|  | 验证包括GMP相关系统及风险评估、VSR文件与服务。 | 期望 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 生物安全柜配备高效过滤器检漏的验证接口（发烟接口、浓度检测接口等）。 | 关键 |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，质保期内免费保修并免费更换相关配件，质保期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
| 11.5 | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用